医用内镜清洗消毒设备技术参数（标前公示）

1.整机构成：至少由清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、控制台、空气过滤减压装置、高压水枪、高压气枪、进排水装置构成，符合《内镜清洗消毒技术规范(2016)年版》要求。

▲2.清洗槽、台面、背板：清洗槽、台面、背板全部采用PMMA+ABS高分子复合材料, 一体吸塑成型，材质耐酸、耐碱、耐腐蚀、强度高；设备不应释放有毒或者有害气体。（提供设备不应释放有毒或者有害气体的国家认可检验检测机构出具的检验检测报告）

▲3.1清洗槽、台面、背板材质可在耐化学试剂 1%NaOH 溶液和 5% H2SO4 溶液浸泡≥ 168 小时无可视变化。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）

▲3.2为保证医护人员安全，内镜洗消消毒设备整机应当具有防内部产生紫外线、电离辐射、微波辐射、激光源、声压力等效应的保护。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）

3.3.槽内应有容量标识，保证清晰不会脱落变色。标识的分度值≤1L，容量标识误差应≤10%。

3.4.干燥台：四周带有防护边，有效防止内镜及相关附件等的意外滑落，由于房间布局和尺寸有限需根据安装场所做适当调整。

3.5.功能背板及灯箱：背板采用与清洗槽相同的材质；非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型。多功能自动灌流器嵌入安装在功能背板上，倾斜角度适宜，符合人体的操作习惯，缓解操作时手部不适。

4.台面支架及柜体：

4.1台面支架为厚度≥1.5mmSUS304不锈钢材质。

4.2柜门分段倾斜式，采用新型环保型复合材料，甲醛排放达到国家E1标准。

4.3.柜体底板材质要求：杜绝使用出现膨胀、生锈、脱胶的材料，并做到防水防潮、承重力强。

5.灌流器：

5.1多功能自动灌流器面板采用全屏触摸液晶显示，最新自主研发的多功能专业灌流控制系统，具有语音播报功能。

▲5.2一键启动，隐藏式设计，具有脉动、注液、注气、吸引、计时功能，一键自动完成整个工作程序。注液流量≥2100mL/min，注液水压≥0.35MPa，注气气压≤0.12MPa。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）

6.水枪：手握式按压，非单指按压开关方式，优质304不锈钢材质，内镜清洗专用喷嘴能适用不同口径的内镜接口。

7.气枪：手握式按压，非单指按压开关方式，优质304不锈钢材质，内镜清洗专用喷嘴能适用不同口径的内镜接口。

▲8.空气过滤减压装置：分离空气中的水分及其它杂质，为镜体洗消提供干燥纯净的压力空气。气压可调节，调节范围：0-0.1MPa，空气过滤减压装置能过滤直径≤0.2μm的微粒；具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）

9.空气压缩机：选用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，最大供气压力≥0.8MPa ，供气量≥60L/min ，储气量≥22L，噪音≤58dB。

10.进排水装置：SUS304不锈钢材质水龙头，旋转式设计便于使用，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.3-2017中PP-R管件要求。排水系统采用：优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

配置表

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体消息槽 | 4 | 组 |
| 2 | 专用空气压缩机 | 1 | 台 |
| 3 | 医用干燥台 | 1 | 组 |
| 4 | 中心电源控制器 | 1 | 套 |
| 5 | 灌流器 | 4 | 个 |
| 6 | 汽水气液转换器 | 4 | 个 |
| 7 | 漏电开关总成 | 1 | 套 |
| 8 | 专用水气枪（304#不锈钢） | 4 | 把 |
| 9 | 中心气体处理器 | 1 | 套 |
| 10 | 消毒槽透明盖 | 1 | 个 |
| 11 | 快速接头 | 4 | 套 |
| 12 | 给排水系统 | 4 | 套 |